JMQ系列长度测量计米轮使用说明

- 产品简介

本公司生产的JMQ系列长度测量计米轮广泛应用于塑料、线材、造纸等行业中各类传动设备上作为精密长度测量装置。计米轮分为三种型号规格：JMQ-1（米级）、JMQ-2（分米级）、JMQ-3（厘米级）。计米轮的轮盘是由特种耐磨防滑橡胶合成材料与铝合金轮盘框架组合而成，长期使用磨损很少，确保计量精度；内部电路采用独特的设计方法，抗干扰能力强：因而整机具有性能稳定可靠，故障率低等显著优点。

- 技术参数

规格型号：

JMQ-1（米级）  1信号／每米

JMQ-2（分米级）l信号／分米

JMQ-3（厘米级）1信号／厘米

工作电压 ：DC12V±10%

计量精度：≤2‰

相对湿度：≤85%

输出方式：NPN信号输出

- 安装方法及尺寸

如图所示：

将计米轮按下图尺寸固定在安装支架上，轮盘垂放于检测棍上且轮盘的垂直中心线要和检测棍的垂直中心线一致。注意检测棍和线速度要和材料的线速度一致，不一致要重新安装位置进行安装。

接线标记：红色线接电源正极；蓝/绿色线接电源负极；黄/白色线为信号输出线。

计米轮输出为NPN输出，自带1.5米信号线屏蔽线。使用时，尽量缩短计米轮到计数器之间的长度；如一定要加长引线的长度，应采用三芯屏蔽线。

- 工作环境要求

计米轮的工作现场应无太多粉尘，不允许输入信号线和其他强电电线捆扎在一起，以免引起干扰，造成计米器计长误差。输出信号线为屏蔽线，且屏蔽层要可靠接地。计米轮的轮盘和被检测物体之间线速度保持一致即可，不要过分紧压轮盘和被测物体，以免损伤轮盘和被测物体。

- 使用说明

本系列长度测量计米轮分为米级、分米级和厘米级三个量度等级。JMQ-1型为米级量度计长，即材料每走完一米，计数轮发出1个NPN信号。JMQ-2型为分米级量度计长，即材料每走完一分米，计数轮发出1个NPN信号。JMQ-3型为厘米级量度计长，即材料每走完一厘米，计数轮发出1个NPN信号。选用时要注意自己需要的量度等级，选择合适的型号。

JMQ系列长度测量计米轮

使

用

说

明

书

常州中驰电器设备有限公司